- ATX240高精度涂层测厚仪

ATX240涂层测厚仪概述

ATX240涂镀层测厚仪是一种实用型便携式测量仪，能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量，既可用于实验室，也可用于工程现场，使用不同的测头，可满足多种测量的需要，广泛地应用在制造业、金属加工、化工、商检等领域，是材料保护专业必备的仪器。

ATX240涂层测厚仪符合以下标准：

- GB/T4956-1985 磁性方法

- GB/T4957-1985 涡流方法

- JB/T8393-1996 磁性和涡流覆层测厚仪

- JJG889-95 《磁阻法测厚仪》

- JJG818-93 《电涡流式测厚仪》

ATX240涂层测厚仪功能特点

- 采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量：

1、磁性金属基体(如钢、铁、合金等)上非磁性覆层厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)
        2、非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层厚度(如:橡胶、油漆、阳极氧化膜等)

- 先进的实时温度补偿技术可自动对温度改变引起的测量误差进行补偿，使测量更准确

- 具有两种测量模式：高精度单次测量模式（Precision）和扫描模式（Scan）

- 设有五个统计量：平均值 、最大值、最小值、测试次数、标准偏差

- 可采用零点校准、一点校准或两点校准法对仪器进行校准

- F型测头磨损后，可与仪器主机重新进行自动匹配，延长测头使用寿命

- 具有存储功能：最多可存储500个测量值

- 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除

- 可设置限界：对限界外的测量值自动报警

- 具有电源电量指示功能

- 操作过程有蜂鸣声提示

- 三种关机方式：手动关机、超时自动关机以及低电量自动关机，并可设置自动关机时间

ATX240涂层测厚仪技术参数

- 测量原理：磁感应和电涡流

- 测量范围：0-1680um

- 显示精度：0.1

- 探头连接方式：分体式导线连接

- 测量误差：±(1%H+1)um

- 工件最小曲率半径：

1、F型测头：凸1.5mm，凹10mm
        2、N型测头：凸3.0mm，凹10mm

- 基体最小面积的直径：

1、F型测头：Φ7mm
         2、N型测头：Φ5mm

- 工件最小临界厚度：

1、F型测头：0.5mm
        2、 N型测头：0.3mm

- 温湿度：0~40℃ | 20%RH～90%RH

- 统计功能：平均值、最大值、最小值、测试次数、标准偏差

- 存储能力：500个测量值

- 关机方式：手动和自动

- 显示内容：厚度测量值、耦合状态、电量指示、测头类型指示、实时温度补偿指示、测量模式指示

- 语言：中文/英文

- 持续工作时间：200小时（不开背光）

- 电源：3节7号电池

- 外形尺寸：152×73×30mm

- 重量：162g

ATX240涂层测厚仪基本配置

- ATX240涂层测厚仪主机

- F测头或N测头

- 标准片一套

- 铁基体或铝基体

- 电池

- 随机文件一套

- 仪器箱